附件 2

传染病类生物样本及菌毒株规范化运输要求

- 一、传染病类生物样本及菌毒株规范化运输技术参数需求

★1.按照生物安全规范化要求，完成全区14个地市级疾控机构的传染病类生物样本及菌毒株收集工作，收到各市下单通知后需专人专车48小时内前往收样；从地市疾控中心及南宁市内相关医院收到样本后，应在48小时内将样本送达广西区疾控中心；完成自治区疾控中心至南宁吴圩国际机场的感染性物质托运相关工作。

★2.运营团队：团队必须有成员持有中国民用航空危险品（感染性物质）运输培训并获得培训证书，危险品运输训练合格证有效期自合同签订之日起不少于一年。

★3.配备专属运输车，配备专人、专线电话，24小时开机。车厢内需配备温度记录设备和专业样品保温冷藏运输箱，以实时监控车厢内温度变化和样品温度。	`

★4.配备样本保温冷藏运输箱：箱体、箱盖采用注塑及全新医用PE与PP材料，耐磨、抗摔、抗压。冷藏箱及冰盒均为高密度PU发泡，高性能保温，无泄漏和损坏，可均匀承重50KG；在正常环境温度下，冰盒经冰冻后，根据冰盒数量，箱体内可在43℃环境温度下保温2-8℃大于等于35小时；箱子表面带有液晶温度显示屏，可实时查看箱内温度变化。运输箱容积为10L左右。

1）运输箱配备温度记录仪：具备精准的温度监控功能，精度为±0.5℃；对温度超过上限有报警功能；具备大容量（大于10000组）的数据记录组数，并有USB接口方便数据查看以及上传，并能导出EXCEL、WORD、PDF及TXT多种格式的文档。

2）运输箱配备防震内托：采用白色珍珠棉，具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等优点，具有很好的抗化学性能。

★5.配备能够承受95千帕压力的密封罐，在-40℃至+55℃温度范围内95kPa的内部压力不渗漏；密封罐为采用聚酯材料制成的密封容器，整体包装坚固、完整、严密不漏、无毒无害、外表面清洁，不粘附有害的危险物质；适用于UN2814类、UN3373类、UN2900类生物样本公路运输。符合国家“三防两耐”(跌落试验：损坏等级为5级；冲击试验：80g物体10cm冲击，内外层均无损坏；击穿试验：高度1m，测试合格)。

▲6.配备GPS定位系统：具有实时定位显示，能与定位监控软件链接，并有移动客户端（安卓、IOS等）和PC客户端，有独立的云端记录服务器，随时随地掌握样品位置信息；具备丰富定制功能（熄火时间监控、电子围栏、路径回放等），可满足各样客户的需求；内置大容量的电池，并配备车载充电器等，确保随时随地不断电。

▲7.运输中应随车装备个体防护装备、有效消毒剂、应急处置操作指南；建立感染性及潜在感染性物质运输应急预案。预案至少包括运输过程中被盗、被抢、丢失、泄漏的，承运单位、护送人应当立即采取必要的处理和控制措施，以及向有关部门报告方式。

二、供应商资质要求

1．负责运输的人员须参加过中国民用航空危险品（感染性物质）运输培训并获得培训证书，中国民用航空危险品运输训练合格证有效期自合同签订之日起不少于一年，运输期间要求合格证均在有效期内。

2．本项目不接受联合体投标，不准转包。

(注：★为必须满足参数、▲为重要参数)